| УТВЕРЖДАЮ Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В.Быков « » февраля 2013г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова « » февраля 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку медицинского оборудования.

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования. |
|  | Предмет договора | Поставка медицинского оборудования. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 30 дней со дня заключения договора. Условия поставки: 1) Доставка товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: товар должен поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ТУ и СанПиН. 3) Поставщик обязан произвести монтаж аппарата рентгеновского диагностического для панорамного исследования с цифровым датчиком в течение 20 дней со дня поставки товара. 4) При поставке товара Поставщик должен предоставить: документы, подтверждающие качество и безопасность товара - копию регистрационного удостоверения Минздрава РФ; - копию сертификата соответствия; - при поставке аппарата рентгеновского диагностического для панорамного исследования с цифровым датчиком поставщик обязан предоставить лицензию на проведение монтажных и пуско-наладочных работ источников ионизирующего излучения. Гарантийный срок Поставщика 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара. Гарантийный срок Производителя товара 12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, , доставку, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала на месте. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа, путем мониторирования цен. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения средних цен, сформированных на основании предложенных цен потенциальными поставщиками. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Средства полученные от приносящей доход деятельности на 2013 год, средства фонда социального страхования на 2013 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «05» марта 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 07» марта 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 11 » марта 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | - Не требуется |
| 18.2. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере 130 000(сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 10 % от начальной (максимальной) цены договора – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной договором; Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере 2% (двух) процентов начальной (максимальной) цены договора – 52 000(пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | Не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | НЕ допускается |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.

2. Основание: производственная необходимость.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого Товара:

1. Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных  растворов. Количество 1 шт. ОКДП 3311329.

| № п/п | Наименование параметра и функции | Наличие функции или величины параметра, заданные по тз |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение подогрева и хранения в теплом виде растворов для инфузионной терапии, инструментов, хирургического и детского белья | Наличие |
| 2. | Принцип работы аппарата |  |
| 2.1. | - «Сухой» нагрев посредством циркуляции воздуха через нагретый воздуховод при помощи вентилятора из верхней части терморегулируемой зоны аппарата в нижнюю | Наличие |
| 2.2. | - Равномерный нагрев содержимого в терморегулируемой зоне за счет проникновения нагретого воздуха через отверстия в днище аппарата | Наличие |
| 3. | Тип работы | Непрерывный |
| 4. | Управление аппаратом | Электронное |
| 5. | Индикаторы работы аппарата | Наличие |
|  | - Рабочее состояние | Наличие |
|  | - Температура | Наличие |
|  | - Нагрев аппарата | Наличие |
|  | - Неисправность | Наличие |
| 6. | Шкала индикации текущей температуры | Наличие Яркая, светящаяся, хорошо читаемая |
| 7. | Установка температуры нагрева | По умолчанию не более 39° С ±0.2° С |
| 8. | Сигналы тревоги по способу подачи | Наличие |
|  | - Визуальные | Наличие |
|  | - Звуковые | Наличие |
| 9. | Сигналы тревоги по рабочим параметрам | Наличие |
|  | - Электронная защита по перегреву | +45° С |
|  | - Механическая защита по перегреву | +50° С |
|  | - Выдвинут один ящик в течение 2 минут | Наличие |
| 10. | Материал изготовления | Многослойные панели с покрытием ламинированным пластиком |
| 11. | Конструкция |  |
|  | - Ящик металлический с перфорированным дном и автоматической защелкой | 2 |
|  | - 4 колеса, 2 – с тормозными колодками | Наличие |
|  | - Специальная ручка для транспортировки | Наличие |
| 12. | Габаритные размеры аппарата, мм | не более 350х702х789 |
| 13. | Габаритные размеры ящика, мм | не более 230х415х285 |
| 14. | Загрузка 1 ящика, кг | не менее 25 |
| 15. | Вес аппарата, кг | не более 45 |
| 16. | Требования к электропитанию |  |
|  | - Напряжение и частота питания | 230 В 50 Гц |
|  | - Потребляемая мощность, макс. | 400 Ватт |
| 17. | Требования к электробезопасности |  |
|  | - Тип защиты от поражения электрическим током | I |
|  | - Степень защиты от поражения электрическим током | B |

2. Система холтеровского мониторирования ЭКГ. Количество 1 шт. ОКДП 3311220.

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Носимый рекордер для записи ЭКГ по 12-ти каналам |  |
| 1.1 | непрерывная запись 12-канальной ЭКГ в течение 48 часов без компрессии сигнала, геометрическая и морфологическая детекция |  |
| 1.2 | распознавание сигнала кардиостимулятора, запись импульсов; кардиостимулятора на специально выделенный высокочастотный канал |  |
| 1.3 | Маркировка событий голосовой командой и кнопкой |  |
| 1.4 | Цветной дисплей размер не менее 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений | размер не менее 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений |
| 1.5 | соединение с ПК через USB интерфейс и Bluetooth |  |
| 1.6 | Электропитание | батарея 1.5 В типа АА |
| 1.7 | 10-жильный кабель пациента |  |
| 1.8 | размеры | не более 96х65х20 мм |
| 1.9 | вес (с батареями) | не более 105 г с батареей |
| 1.10 | разрешение сигнал | 15 бит, 5 микроВ/бит LSB |
| 1.11 | твердотельная память, отсутствие съемных и механических элементов |  |
| 1.12 | объем памяти | не менее 1Гбайт |
| 1.13 | обработка данных, частота дискретизации | 250 – 500 – 1000 Гц |
| 1.14 | энергонезависимое хранение данных |  |
| 1.15 | подходит для исследования детей весом до 10 кг |  |
| 1.16 | возможность программирования режима записи при помощи ПК |  |
| 1.17 | Встроенное голосовое записывающее устройство (диктофон) |  |
| 1.18 | Автоматическое непрерывное определение положения пациента (акселерометрия с просмотром событий в специальном окне) |  |
| 1.19 | Управление одной многофункциональной клавишей (5-ти позиционный «джойстик») |  |
| 2 | Программное обеспечение |  |
| 2.1. | Основные возможности интерфейса программы |  |
| 2.2. | совместимость с Microsoft Windows; |  |
| 2.3. | Выбор пользователем количества зарегистрированных каналов для просмотра на экране |  |
| 2.4. | Увеличение изображаемого сигнала на дисплее |  |
| 2.5. | Произвольно настраиваемые пользователем конфигурации экрана |  |
| 2.6. | Ретроспективное редактирование событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет |  |
| 2.7. | Редактирование индивидуальных сокращений и объединение их в классы |  |
| 2.8. | Возможность просмотра теста с помощью списка событий |  |
| 2.9 | Возможность просмотра теста с помощью списка морфологических групп |  |
| 2.10 | Возможность просмотра полной записи ЭКГ в режиме суперимпозиции |  |
| 2.11. | Кодирование цветом: Нормальные, желудочковые, наджелудочковые, ускоренные, запаздывающие сокращения, пейсмекерные, шум, аберрантные, блокада правой и левой ножки п. Гисса |  |
| 2.12. | Автоматическое составление заключительного отчета. Возможность вносить изменения, дополнять отчет комментариями и образцами ЭКГ; |  |
| 2.13. | Настраиваемая пользователем распечатка. Возможность сохранения большого количества типов распечатки |  |
| 2.14. | Автоматическое сохранение в базе данных |  |
| 2.15. | Возможность сохранения тестов на DVD (опция) |  |
| 2.16. | Экспорт и передача по e-mail конечного документа в PDF или текстовом формате |  |
| 2.17. | Возможность подключения в локальную сеть и ведение общей базы данных с другими рабочими станциями cube |  |
| 2.18. | Интеграция в сеть с помощью программы holterpilot ( исследования могут быть получены с периферических рабочих станций через Интернет) |  |
|  | Основные диагностические возможности программы: |  |
| 2.19. | Морфологическая классификация: Нормальные сокращения, желудочковые сокращения, пейсмекерные сокращения, аберрантные сокращения, блокада правой/левой ножки п. Гисса. |  |
| 2.20. | Список основных выявляемых событий: VEB, SVEB, CPT, VT, SVT, SVS, BRA,DEL, AFIB, ESC; IVR, AIVR, PAU (желудочковая экстрасистолия, наджелудочковая экстрасистолия, желудочковый куплет, желудочковая тахикардия, наджелудочковая тахикардия, наджелудочковая групповая экстрасистолия, брадикардия, задержка, фибрилляция предсердий, выскальзывающее сокращение, идиовентрикулярный ритм, ускоренный идиовентрикулярный ритм, пауза) и многоуровневая система редактирования |  |
| 2.21. | Углубленный RR анализ: Фибрилляция предсердий, вариабельность сердечного ритма по времени |  |
| 2.22. | Анализ сегмента ST и интервала QT по всем отведениям с расчетом амплитуды и продолжительности, с выявлением эпизодов депрессии и элевации |  |
| 2.23. | Возможность ручного измерения интервалов ST и QT |  |
| 2.24. | Анализ работы пейсмекера: Распознавание стимулированных предсердных, желудочковых, предсердно-желудочковый и сливных сокращений. |  |
| 2.25. | Анализ вариабельности сердечного ритма по частоте (опция) |  |
| 2.26. | Анализ желудочковых и наджелудочковых поздних потенциалов, векторокардиограмма (опция) |  |
| 3. | Комплектация |  |
| 3.1. | 12-ти канальный рекордер рекодер, 2 батареи типа АА, чехол для ношения рекордера, USB соединительный кабель, 10-ти жильный кабель пациента, руководство пользователя на русском языке | не менее 6 шт |
| 3.2. | Программное обеспечение USB защитный ключ, CD с программным обеспечением, руководство пользователя на русском языке | 1 шт |

3.  Высокочастотный электрохирургический аппарат. Количество -1 шт. ОКДП 3311262.

| 1.1 | Функиональное назначение оборудования |  |  | Аппарат должен позволять производить: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | * рассечение без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции, выпаривание (вапоризацию) биологических тканей; |  |  |
|  |  |  |  | * контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкцию нежизнеспособных тканей и патологических образований; |  |  |
|  |  |  |  | * контактную коагуляцию в биполярном режиме с целью остановки кровотечения, в том числе биполярную коагуляцию с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. |  |  |
| 1.2 | Параметры электропитания: |  |  |  |  |  |
|  | - Напряжение сети |  |  | 220 В ± 10% |  |  |
|  | - Ток, частота |  |  | переменный, 50Гц |  |  |
| 1.3 | Номинальная выходная мощность аппарата, не менее |  |  | 90 Вт |  |  |
| 1.4 | Класс потенциального риска в соответствии с классификацией ГОСТ Р 51609 |  |  | 2б |  |  |
| 1.5 | Вес блока управления, |  |  | не более 4,5 кг |  |  |
| 2. Специальные требования к блоку управления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Функциональные требования |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Количество монополярных режимов |  | не менее 6 |  |
| 2.1.1.1 |  |  | Режим монополярного резания № 1 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для электродов-игл из проволоки димаметром не более 0,1 мм толщина слоя коагулированной ткани должна быть не более 20 мкм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Рассечение любых мягких тканей, в том числе и жировых, без выраженной коагуляции |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не более 1000 В |  |
| 2.1.1.2 |  |  | Режим монополярного резания № 2 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции, с возможностью выполнения вапоризации мягких тканей. При рассечении и вапоризации тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции должна быть не более 1 мм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Рассечение и вапоризация любых мягких тканей, в том числе и жировых, с тонким слоем попутной коагуляции |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не менее 1100 В |  |
| 2.1.1.3 |  |  | Режим монополярного резания № 3 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции должна быть не менее 2 мм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Рассечения любых мягких тканей, в том числе жировых, с толстым слоем попутной коагуляции |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не менее 3000 В |  |
| 2.1.1.4 |  |  | Режим монополярной коагуляции № 4 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть не менее 1 мм в секунду, толщина коагулированной ткани должна быть не менее 5 мм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Контактная коагуляция тканей с плавным формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не более 600 В |  |
| 2.1.1.5 |  |  | Режим монополярной коагуляции № 5 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым формированием толстого слоя коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть не менее 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани должна быть не менее 2 мм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не менее 3000 В |  |
| 2.1.1.6 |  |  | Режим монополярной коагуляции № 6 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и с плавным ростом толщины коагулированной ткани.При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть не менее 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани должна быть не менее 3 мм |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Бесконтактная искровая коагуляция тканей с постепенным увеличением толщины коагулянта |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 40 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не менее 3500 В |  |
| 2.1.2 |  |  | Количество биполярных режимов |  | не менее 2 |  |
| 2.1.2.1 |  |  | Биполярный режим № 1 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Биполярная коагуляция без искрообразования. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм должно быть не более 4 секунд |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами не более 8х2 мм |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не более 600 В |  |
| 2.1.2.2 |  |  | Биполярный режим № 2 |  | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |  |
|  |  |  | Клинический эффект |  | Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм должно быть не более 4 секунд |  |
|  |  |  | Функциональное назначение |  | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами не более 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами не более 8х2 мм |  |
|  |  |  | Выключение подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции |  | Автоматическое |  |
|  |  |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме |  | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  |
|  |  |  | Номинальная выходная мощность режима |  | не менее 90 Вт |  |
|  |  |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) |  | не более 600 В |  |
| 2.2 Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Выбор режимов и регулировка выходной мощности |  |  |  | При помощи плёночно-контактных кнопок |
| 2.2.2 |  | Шаг регулировки выходной мощности: |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | в диапазоне 1 - 20 Вт - шаг |  |  |  | не более 1 Вт |
| 2.2.4 |  | в диапазоне 20 - 50 Вт - шаг |  |  |  | не более 2 Вт |
| 2.2.5 |  | в диапазоне 50 - 90 Вт - шаг |  |  |  | не более 5 Вт |
| 2.2.6 |  | Установка выходной мощности для каждого режима |  |  |  | Индивидуальная |
| 2.2.7 |  | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов |  |  |  | Цифровая в ваттах |
| 2.2.8 |  | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей |  |  |  | Наличие |
| 2.2.9 |  | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов |  |  |  | не менее 1 |
| 2.2.10 |  | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов |  |  |  | не менее 1 |
| 2.2.11 |  | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления |  |  |  | не менее 2 |
| 2.2.12 |  | Способы активации монополярного рабочего выхода |  |  |  | Двухклавишная монополярная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления |
| 2.2.14 |  | Способы активации биполярного рабочего выхода |  |  |  | Одноклавишная биполярная педаль, голубая клавиша двухклавишной монополярной педали |
| 2.2.15 |  | Расположение на аппарате рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов |  |  |  | На верхней панели корпуса блока управления |
| 2.2.16 |  | Названия режимов |  |  |  | На русском языке, рядом с каждой кнопкой включения режима |
| 2.3 Требования безопасности: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Класс аппарата по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 |  |  |  | Аппарат должен относиться к классу II электробезопастности (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) |
| 2.3.2 |  | Тип аппарта по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 |  |  |  | Аппарат должен относиться к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора |
| 2.3.3 |  | Выходные разъемы блока управления |  |  |  | Должны иметь защитную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке |
| 2.3.4 |  | Нейтральный электрод |  |  |  | Односекционный (неразделенный) и двухсекционный (разделенный) |
| 2.3.5 |  | Индикация исправности цепи нейтрального электрода |  |  |  | Световая и звуковая |
| 2.3.6 |  | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента |  |  |  | Световая и звуковая |
| 2.3.7 |  | Дополнительная система защиты |  |  |  | При появлении низкочастотных токов утечки |
| 2.4 Совместимость с другим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Совместимость с видеосистемами, |  |  |  | Отсутствие помех с работающего аппарата для работы видеомонитора |
| 2.4.2 |  | Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора |  |  |  | Наличие |
| 3. |  | Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Требования к монополярным инструментам: |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Метод стерилизации |  |  |  | Автоклавирование |
| 3.1.2 |  | Диаметр штекера |  |  |  | 4 мм ± 5% |
| 3.1.3 |  | Тип позиционирующего элемента |  |  |  | Шестигранник из изолирующего материала |
| 3.1.4 |  | Требование к монополярным инструментам для коагуляции (шарик): |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 |  | Рабочие кончики электрода для контактной коагуляции |  |  |  | Должны обладать антипригарными свойствами |
| 3.2 Требования к биполярным инструментам: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Метод стерилизации |  |  |  | Автоклавирование |
| 3.2.2 |  | Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции |  |  |  | Должны обладать антипригарными свойствами |
| 3.3 Требования к держателям монополярных инструментов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Метод стерилизации |  |  |  | Автоклавирование |
| 3.3.2 |  | Длина кабеля |  |  |  | не менее 3 м |
| 3.3.3 |  | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов |  |  |  | 4 мм ± 5% |
| 3.3.4 |  | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля |  |  |  | Эластичный кабельный вывод |
| 3.4 Требования к держателям биполярных инструментов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Метод стерилизации |  |  |  | Автоклавирование |
| 3.4.2 |  | Длина кабеля |  |  |  | не менее 3 м |
| 3.4.3 |  | Тип электрического соединения подключаемых инструментов |  |  |  | Плоские контакты-пластины |
| 3.4.4 |  | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля |  |  |  | Эластичный кабельный вывод |
| 3.5 Требования к многоразовым нейтральным электродам: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод |  |  |  | из токопроводящей резины |
| 3.5.2 |  | Площадь нейтрального электрода |  |  |  | не менее 216 см² |
| 3.5.3 |  | Нейтральный электрод для удержания в руке |  |  |  | Металлический цилиндр |
| 3.6 Требование к держателю нейтральных электродов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | Длина кабеля |  |  |  | не менее 3 м |
| 3.6.2 |  | Метод санитарной обработки |  |  |  | Дезинфекция |
| 3.7 Требования к педальным переключателям режимов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  | Педаль с защитой от погружения в воду, степень защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-2 и ГОСТ Р МЭК 60601-1 |  |  |  | IP X7 |
| 3.7.2 |  | Педаль с защитой от воспламенения.Работа в смеси воспламеняющихся анестетиков с воздухом.Классификация по ГОСТ Р МЭК 60601-1 |  |  |  | Категория AP |
| 3.7.3 |  | Длина кабеля |  |  |  | не менее 3 м |
| 3.7.4 |  | Вес двухклавишной педали |  |  |  | не менее 1,8 кг |
| 3.7.5 |  | Вес одноклавишной педали |  |  |  | не менее 0,8 кг |
| 4. Комплектация |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Е81МВ ВЧ электрохирургический блок, 90 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, АВТО-СТОП, пуск с руки |  |  |  | Наличие |
| 4.2 |  | ЕР202 Педаль двухклавишная |  |  |  | Наличие |
| 4.3 |  | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) |  |  |  | Наличие |
| 4.4 |  | ЕН235 Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт/кор.) |  |  |  | Наличие |
| 4.5 |  | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) |  |  |  | Наличие |
| 4.6 |  | ЕН236 Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) |  |  |  | Наличие |
| 4.7 |  | ЕН341-3 Держатель монополярных электродов со штекером 4 мм к аппаратам ФОТЕК, MARTIN, BERCHTOLD (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм, безопасный штекер 4 мм) |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.8 |  | ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) |  |  |  | Наличие |
| 4.9 |  | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм |  |  |  | Наличие |
| 4.10 |  | ЕМ140 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм |  |  |  | Наличие |
| 4.11 |  | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.12 |  | ЕМ145 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, длина 70 мм |  |  |  | Наличие |
| 4.13 |  | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.14 |  | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 10 х 0,2 мм, удлиненный стержень |  |  |  | Наличие |
| 4.15 |  | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 7 х 0,2 мм |  |  |  | Наличие |
| 4.16 |  | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 11 х 0,2 мм |  |  |  | Наличие |
| 4.17 |  | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.18 |  | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.19 |  | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.20 |  | ЕМ151С Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм, удлиненный стержень |  |  |  | Наличие |
| 4.21 |  | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень |  |  |  | Наличие |
| 4.22 |  | ЕМ210-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.23 |  | ЕМ211-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 15 х 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.24 |  | ЕМ215-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 20 х 0,2 мм |  |  |  | не менее 2 шт |
| 4.25 |  | ЕМ251ССЕ Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 8 х 1 мм, "евростандарт" |  |  |  | Наличие |

4. Аппарат рентгеновский диагностический для панорамного исследования с цифровым датчиком. Количество -1 шт. ОКДП  3311232.

| Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 200 - 240 VAC |
| Допустимые колебания | ± 10 % |
| Допустимое падение под нагрузкой | не более 10 % |
| Номинальный ток: | 12A |
| Номинальная мощность | не менее 2 кВ при 90 кВ / 12 мА при любом времени излучения |
| Номинальная частота | Д50/60 Гц |
| Номинальное внутреннее сопротивление макс. | не более 0,8 Ом |
| Предохранитель домовой проводки | не менее 25 A, инерционный, (16 A, при единичном подключении) |
| Потребляемая мощность | не более 2 кВА |
| Выходная мощность излучателя | 90 кВ/12 мА = 1080 Вт при любом времени излучения |
| Напряжение на трубке: | 60 - 90 кВ (при 90 кВ макс. 12 мА) |
| Ток на трубке: | 3 – 16 мA (при 16 мА макс. 66 кВ) |
| Максимальный диапазон регулировки: | 60 кВ / 3 мA до 90 кВ / 12 мA |
| Форма кривой высокого напряжения | Высокая частота, многоимпульсное Остаточная пульсация ≤ 4 кВ |
| Масштаб создания изображений: При P1, средней дуге нижней челюсти (центр слоя) прибл. 1:1,19, т. е. изображение увеличено по сравнению с действительными размерами в среднем | на не менее 19 %. |
| Общая фильтрация в рентгеновском излучателе | > 2,5 Al/90 IEC 522 1976 |
| Размер фокального пятна согласно IEC 336, измеренный в центральном луче | не более 0.5мм |
| Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) зависит от установленной ступени кВ/мА и действительной длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, автоматически устанавливается время паузы | от 8 сек до 300 сек |
| Компенсация тени позвоночника при съемке фронтальных зубов путем повышения кВ на рентгеновской трубке | Да |
| Электронная фиксация головы пациента при помощи лобной и височной опор и накусочной пластины | Да |
| Позиционирование пациента с помощью лазерных световых пучков | Да |
| Наличие сетевого адаптера в самом аппарате | Да |
| Аппарат класса защиты I Степень защиты от поражения электрическим током | Тип аппарата B |
| Степень защиты от попадания воды | Обычный аппарат (без защиты от попадания воды) |
| Режим работы | Длительный режим |
| Длительная мощность | 100Вт |
| Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения | 1,1мA / 90кВ |
| Материал анода | Вольфрам |
| Температура транспортировки и хранении | -10°C - +70°C (14°F - 158°F) |
| Влажность воздуха | 10 % - 95 % |
| Допустимая рабочая температура: Согласно IEC 601-1 | +10 °C - +40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Панорамная рентгенография: |  |
| Датчик (приемник изображения): |  |
| Тип датчика Pan | Однострочный CCD датчик, вставной для панорамной рентгенографии |
| Активная поверхность датчика типа Pan | 138 x 6.48 мм |
| Различимость деталей | размер пикселя не менее 0.027 мм |
| Расстояние фокус - датчик Pan | не менее 497 мм |
| Рентгеновская трубка: | SR 90/15 |
| Наличие основных программ с их вариантами | не менее 6 |
| P1 Стандартная обзорная съемка | Наличие |
| Р1С Стандартная обзорная с постоянным увеличением (1,25) | Наличие |
| Р1 L Стандартная обзорная левая сторона | Наличие |
| Р1 R Стандартная обзорная правая сторона | Наличие |
| Р1 А Стандартная обзорная без артефактов | Наличие |
| ТМ1 Височно-нижнечелюстной сустав латерально, с/без окклюзии | 4-х кратное представление на 1 снимке |
| Система фиксации | 3- х точечная |
| Панель управления «Multipad» | Наличие |
| Сохранение данных до тех пор, пока снимок не будет передан по сети в банк данных клиники | Наличие |
| Прямое подключение к сети | Наличие |
| Доступность людям в инвалидной коляске | Наличие |
| Нет ограничения в размерах (габаритах) пациента сидя/стоя | Наличие |
| Переносное дистанционное управление | Наличие |

5. Горячевоздушный стерилизатор. Количество – 1 шт. ОКДП 3311312.

| Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Микропроцессорное управление | Наличие |
| Размер камеры (ВхГхШ) | не менее 350х390x400 мм |
| Габариты (ВхГхШ) | не менее 680х640x620 мм |
| Объём камеры | не менее 55 литров |
| Материал камеры: | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес: | не более 55 кг |
| Диапазон температур: | от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С |
| Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880 | в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС |
| Максимальное отклонение действительной температуры | от заданной до 180 оС - -1/+5 оС |
| Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В | не более 49 минут |
| Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС | не более 590 Вт |
| Кратность воздухообмена при 150 оС | не менее 45 в час |
| Макс. потребляемая мощность | не более 1,3 кВт |
| Питающее напряжение: | 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А |
| Принудительная циркуляция воздуха в камере | Наличие |
| Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом) | Наличие |
| Блокирование установленных программ | Наличие |
| Функция включения программы с задержкой | Наличие |
| Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки | Наличие |
| Звуковая и визуальная сигнализация | Наличие |
| Цифровой защитный термостат | Наличие |
| Ручное управление впускной и выпускной заслонками | Наличие |
| Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера | Наличие |
| Стандартная комплектация: | не менее 2-х сетчатых полок |

Заместитель главного врача                                                    А.А.Данилов

по медицинской части

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку медицинского оборудования

"     " ______________   2013г.                                                               	 г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №      от «» ______2013г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средств полученные от приносящей доход деятельности на 2013 год, средств фонда социального страхования на 2013 год.

1.5. Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии Поставщика на товар  в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора в размере 52 000(пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

1.6. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора в размере 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей  00 копеек, срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара

- копию регистрационного  удостоверения Минздрава РФ;

- копию сертификата соответствия;

- при поставке аппарата рентгеновского диагностического для панорамного исследования с цифровым датчиком поставщик обязан предоставить лицензию на проведение монтажных и пуско-наладочных работ источников ионизирующего излучения.

Поставленный товар должен также сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Поставщиком.  Эти документы должны быть заверены надлежащим образом.

2.3. Гарантийный срок  Поставщика  12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема – передачи товара.

Гарантийный срок  Производителя товара  12 месяцев от даты выпуска. Товар должен быть произведен не ранее 2012 г.

2.4. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

2.6. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.7. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТа.

2.8. Поставщик гарантирует поставку товара в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка  товара должна осуществляться со дня заключения договора в течение 30 дней.

3.3. Поставщик обязан произвести монтаж аппарата рентгеновского диагностического для панорамного исследования  с цифровым датчиком в течение 20 дней со дня поставки товара

3.4.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.5.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.6.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.7.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.8.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.9.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.10.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1).

Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС,  доставку,  монтаж, пуско-наладку, обучение персонала на месте. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме и подписания актов ввода в эксплуатацию.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8
ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

9.4. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.5. Поставщик, не направивший договор, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.2) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                    В. В. Быков

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                       А.О.Хурцилава

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку медицинского оборудования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________В.В.Быков                                      Поставщик:

МБЛПУ «ЦГБ

г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом