Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«25» октября 2012г.                                                                                     № 0187300005812000562-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Шакирова Гузель Альфировна, экономист отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000562 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000562, дата публикации 09.10.2012.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, дом 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 25 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

| Номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3628015 | отказать в допуске к участию в аукционе | - На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (Заявка не соответствует требованиям технической части документацией об открытом аукционе (не соответствует принцип определения гемоглобина, измерения гематокрита, метод определения гематокрита, отсутствует возможность электронного запуска, не указано отсутствие цианида и формальдегида в растворах реагента, не указано наличие бесшумного встроенного компрессора, отсутствует информация о поддержке международной системы контроля качества, наличия программы автопромывки, дренажа пробы). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, Часть II.Техническое задание. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки. |
| 3629581 | Допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником  открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                             Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_______________Н.А. Морозова

__________________ В.В.Градович

______________  Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

______________А.Т. Абдуллаев

________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                     _______________ Г.А.Шакирова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «25» октября 2012 года № 0187300005812000562-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Требуемое значение |  | Наименование участников размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участник №3628015 | Участник № 3629581 |
|  |  | Предложения участника размещения заказа |  |
| Параметр | Требуемая величина | Автоматический гематологический анализатор Micro CC 20 Plus,США | Автоматический гематологический анализатор Sysmex КХ 21 N, Япония |
| Кол-во измеряемых параметров в режиме цельной крови не менее | 19 параметров, 3 гистограммы | 20 параметров, 3 гистограммы | 19 параметров, 3 гистограммы |
| Кол-во измеряемых параметров в режиме капиллярной крови не менее | 8 параметров, 2 гистограммы | 20 параметров, 3 гистограммы | 8 параметров, 2 гистограммы |
| Дифференцировка лейкоцитов | лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки (моноциты, эозинофилы и базофилы) | лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки (моноциты, эозинофилы и базофилы) | лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки (моноциты, эозинофилы и базофилы) |
| Измеряемые параметры, не менее: | WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW-SD, RDW-CV, лимфоциты, моноциты, смешанная фракция (моноциты, эозинофилы и базофилы) (процентное содержание и абсолютные значения), % крупных тромбоцитов – P-LCR % | WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, MPV, PCT, PDW, RDW-CV,RDW-SD, лимфоциты, гранулоциты, смешанная фракция (моноциты, эозинофилы и базофилы) (процентное содержание и абсолютные значения), % крупных тромбоцитов – P-LCR % | WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW-SD, RDW-CV, лимфоциты, моноциты, смешанная фракция (моноциты, эозинофилы и базофилы) (процентное содержание и абсолютные значения), % крупных тромбоцитов – P-LCR % |
| Принцип определения гемоглобина | Специфическое связывание гемоглобина с лаурилтриметил сульфатом аммония (не чувствительный к липемии и лейко-цитозу, безопасный для персонала и окружающей среды) | Специфическое связывание гемоглобина c цианидом с образованием высокоустойчивого комплекса гемиглобинцианид, специфическое связывание гемоглобина с лаурилтриметил сульфатом аммония (не чувствительный к липемии и лейко-цитозу, безопасный для персонала и окружающей среды) в зависимости от используемых реагентов. | Специфическое связывание гемоглобина с лаурилтриметил сульфатом аммония (не чувствительный к липемии и лейко-цитозу, безопасный для персонала и окружающей среды) |
| Объем образца,не более: | 50 мкл в режиме цельной крови, 20 мкл в капиллярном режиме. | 9,8 мкл в режиме цельной крови 9,8 мкл в капиллярном режиме | 50 мкл в режиме цельной крови, 20 мкл в капиллярном режиме. |
| Производительность, не менее | 60 тестов в час | 60 тестов в час | 60 тестов в час |
| Принципы измерения: | Кондуктометрия и фотометрический безцианидовый метод | Кондуктометрия, фотометрический цианидовый и бесцианидный метод | Кондуктометрия и фотометрический безцианидовый метод |
| Метод определения гематокрита | Кумулятивный метод детекции высоты импульса | Автоматический расчетный метод | Кумулятивный метод детекции высоты импульса |
| Источник света для гемоглобина | Долговечный полупроводниковый источник света. | Долговечный полупроводниковый источник света. | Долговечный полупроводниковый источник света. |
| Включение | Автоматическое самотестирование, промывка, готовность к работе не более чем через 2.5 мин после включения. | Автоматическое самотестирование, промывка, готовность к работе через 2.5 мин после включения. | Автоматическое самотестирование, промывка, готовность к работе через 2.5 мин после включения. |
| Возможность электронного запуска | Наличие | нет | Наличие |
| Реагенты: | Используется только 2 раствора: промывочный и лизирующий, не содержащие цианида и формальдегида. | Используется только 2 реагента: изотонический и лизирующий плюс 1 промывочный раствор (ферментативный ) | Используется только 2 раствора: промывочный и лизирующий, не содержащие цианида и формальдегида. |
| Погрешность измерения | - WBC - не более 3,0%, - RBC - не более 2,0%, - HGB - не более 1,5%, - PTL - не более 5,0%. | - WBC - 2,0%, - RBC - 1,5%, - HGB - 1,5%, - PTL - 4,0%. | - WBC - 3,0%, - RBC - 2,0%, - HGB - 1,5%, - PTL - 5,0%. |
| Принцип измерения гематокрита | Прямой (прямое измерение по накоплению объема эритроцитарного столба) | Автоматический расчетный метод | Прямой (прямое измерение по накоплению объема эритроцитарного столба) |
| Потребление реагентов (мл) | Измерение пробы: Дилюент – не более 34 мл Лизирующий – не более 1 мл Промывающий – не используется | Измерение пробы: Дилюент – 17,5 мл Лизирующий – 0,6 мл Промывающий – 1,2 мл | Измерение пробы: Дилюент – 34 мл Лизирующий –1 мл Промывающий – не используется |
| Удобство и комфорт: | Применен бесшумный встроенный компрессор, имеющий осушающую схему. Режим "sleep mode" автоматически выключает систему если в течении не более 15 минут не производится никаких действий. | Поршневые насосы с функцией осушения. Спящий режим автоматически выключает систему через установленное оператором время. | Применен бесшумный встроенный компрессор, имеющий осушающую схему. Режим "sleep mode" автоматически выключает систему если в течении 15 минут не производится никаких действий. |
| Программа контроля качества: | Встроенная программа контроля качества на не менее два метода имеет память на не менее 6 файлов по не менее 60 измерений. Результаты контроля можно просматривать в виде графиков по не менее 8 параметрам. Имеется поддержка международной системы контроля качества. | Количество параметров контроля качества 20, Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) 20 контрольных материалов, Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) 500 результатов по каждому контрольному материалу, Графики X-B 2000 образцов, Графики X-R 60 групп, Графики X-R 10 образцов в группе | Встроенная программа контроля качества на не менее два метода имеет память на 6 файлов по 60 измерений. Результаты контроля можно просматривать в виде графиков по 8 параметрам. Имеется поддержка международной системы контроля качества. |
| Процессор: | не менее 7 программ: контроль качества, автопромывка, распечатка данных, капиллярный режим, калибровка, дренаж пробы, установка данных и др. | Наличие, Контроль L-J, контроль X-B, Контроль X-R, анализ капиллярный, анализ венозный, печать, калибровка, базы данных, установка границ норм, обслуживание прибора, статистика работы прибора | 7 программ: контроль качества, автопромывка, распечатка данных, капиллярный режим, калибровка, дренаж пробы, установка данных и др. |
| Дисплей: | Жидкокристаллический графический дисплей (не менее 115х86 мм) позволяет просматривать результаты анализов и гистограммы, состояние анализатора и сообщения о неисправностях и ошибках. | Цветной жидкокристаллический дисплей 210х160мм, позволяет просматривать результаты анализов и гистограммы, состояние анализатора и сообщения о неисправностях и ошибках | Жидкокристаллический графический дисплей (115х86 мм) позволяет просматривать результаты анализов и гистограммы, состояние анализатора и сообщения о неисправностях и ошибках. |
| Объем памяти, не менее: | 300 исследований | 50 000 исследований | 300 исследований |
| Принтер: | Встроенный | Встроенный термальный, возможность подключения внешнего | Встроенный |