## Лист1
Часть IV. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку расходного материала для клинико-биохимической лаборатории за счет средств бюджета города Югорска ( субсидий на выполнение муниципального задания) и средств приносящей доход деятельности на 2013 год для МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
Способ размещения заказа Открытый аукцион в электронной форме
№ п/п | Наименование |  | Фактическая потребность | Ед.измерения | Иной источник определения цены №1 | Иной источник определения цены №2 | Иной источник определения цены №3 | Средняя цена за единицу | сумма, (руб.)
Для биохимического анализатора Хитачи - 902
1 | Набор для определения А-амилазы | Альфа-амилаза EPS субстрат, жидкий реактив - набор для количественного определения общей амилазы в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 3-1500 Е/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 500, липимичность - 1500. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. R1 12х22 мл, R2 6х10мл,/ 920 тестов | 2 | уп. | 23516 | 24221.48 | 24691.8 | 24143.0933 | 48286.1867
2 | Набор для определения креатина | Набор для определения Креатинина СИС1 (по Яффе), CREATININ JAFFE SYS.1 - набор для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, кинетический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 18 – 2 210 мкмоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 10 индекса, гемолиз - 750, липимичность - 1000. Частота калибровки каждые 14 дней, при смене ревгента и лота и по запросу процедуры контроля качества.R1 12x50 мл, R2 6х22мл, /2076 тестов | 1 | уп. | 3667 | 3777.01 | 3850.35 | 3764.7867 | 3764.7867
3 | Набор для определения общего белка | Набор для определения общего белка, СИС1, TOTAL PROTEIN SYS.1 - набор для количественного определения общего белка в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,2–15 г/дл. Не оказывают влияния: инкретичность до 21 индекса, гемолиз - 650, липимичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 9x40 мл, R2 9x45мл / 2385тестов | 1 | уп. | 5745 | 5917.35 | 6032.25 | 5898.2 | 5898.2
4 | Набор для определения глюкозы | Набор для определения глюкозы (жидкий р-в) СИС1, GLUCOSE GOD-PAP LIQUID SYS.1 - Набор для количественного определения глюкозы в в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,11–25 мкмоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 20 индекса, гемолиз - 850, липимичность - 150. Частота калибровки каждые 24 часа, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества.R1 18x50мл / 2610 тестов | 7 | уп. | 6661 | 6860.83 | 6994.05 | 6838.6267 | 47870.3867
5 | Набор для определения мочевины | Набор для определения Мочевины СИС 1, UREA UV SYS1 - набор для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетический УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,83–66,8 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липимичность - 1000. Частота калибровки каждые 42 дня, при смене реагента и по запросу процедуры контроля качества. R1 6x40мл, 3x49 мл / 822 теста | 2 | уп. | 6502 | 6697.06 | 6827.1 | 6675.3867 | 13350.7733
6 | Набор для определения АСТ | Набор для определения АСТ, AST/GOT .IFCC - набор для количественного определения аспартат аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 4 – 800 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 25, липимичность -500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 12x50 мл, R2 3x44мл / 2076 тестов | 4 | уп. | 8433 | 8685.99 | 8854.65 | 8657.88 | 34631.52
7 | Набор для определения АЛТ | Набор для определения АЛТ, ALT/GPT IFCC SYS 1 - набор для количественного определения аланин аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 4 – 600 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 60, липимичность - 500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 12x50 мл, R2 3x44мл / 2076 тестов | 4 | уп. | 7749 | 7981.47 | 8136.45 | 7955.64 | 31822.56
8 | Набор для определения общего билирубина | Общий билирубин DPD метод, BILIRUBIN DPD SYS.1 - набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 42 дней. Диапазон измерения - 0.1–30 мг/дл. Не оказывают влияния: гемолиз - 50, липимичность - 75. Частота калибровки раз в сутки, при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 12x50 мл, R2 6x22 мл / 1968 тестов | 2 | уп. | 9411 | 9693.33 | 9881.55 | 9661.96 | 19323.92
9 | Набор для определения прямого билирубина | Прямой билирубин, DIREKTES BILIRUBIN - набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 0,1 - 10 мг/дл. Не оказывают влияния: гемолиз - 25, липимичность - 140. Частота калибровки раз в сутки, при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. R2 4х12 мл (692 теста) | 1 | уп. | 7504 | 7729.12 | 7879.2 | 7704.1067 | 7704.1067
10 | Набор для определения щелочной фосфатазы | Щелочная фосфатаза оптимиз мет-д, ALK.PHOSPHATASE OPT. SYS1 - набор для количественного определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 5–2000 Е/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липимичность - 1000. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. R1 6x42мл, R2 6x9мл / 1008 теста | 1 | уп. | 4000 | 4120 | 4200 | 4106.6667 | 4106.6667
11 | Набор для определения гаммаглютоминтранпептидазы | Набор для определения гамма ГТ СИС1(метод IFCC), GAMMA GT SYS.1 - набор для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 3 – 1 200 ед/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 40 индекса, гемолиз - 200, липимичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 12x50мл, 6х22мл / 2076тестов | 1 | уп. | 16194 | 16679.82 | 17003.7 | 16625.84 | 16625.84
12 | Контрольный материал универсальный-норма-Precipat U | Контрольный материал универсальный (патология), PRECIPATH U - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. 20X5мл | 2 | уп. | 13200 | 13596 | 13860 | 13552 | 27104
13 | Контрольный материал универсальный-норма-Precinorm Y | Контрольный материал универсальный (норма), PRECINORM U - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. 20X5мл | 2 | уп. | 13444 | 13847.32 | 14116.2 | 13802.5067 | 27605.0133
14 | Xitergen-33 | Раствор детергента "Хитергент" HITERGENT 33: 902, 911/912, 10x100 мл | 3 | уп. | 19556 | 20142.68 | 20533.8 | 20077.4933 | 60232.48
15 | Калибратор для автоматических систем | Калибратор для автоматических систем, CALIBRATOR FOR AUTOM. SYSTEMS (CFAS) - лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. 12X3мл | 2 | уп. | 6234 | 6421.02 | 6545.7 | 6400.24 | 12800.48
16 | Термобумага 57мм*30 м/рул. | Термочувствительная лента для медицинского оборудования . Ширина 57 мм, длина 30 м. Диаметр втулки 12 мм. | 150 | рул. | 35 | 36.05 | 36.75 | 35.9333 | 5390
17 | Набор для определения холестерола | Холестерол энзиматический м-тод РАР, CHOLESTERIN CHOD-PAP SYS1 - набор для количественного определения холестерола в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 28 дней. Диапазон измерения - 0,08 - 20,7 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 25 индекса, гемолиз - 700, липимичность - 1250. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 18x50мл / 3144 теста. | 5 | уп. | 18456 | 19009.68 | 19378.8 | 18948.16 | 94740.8
18 | Набор реактивов для определения триглицеридов | Набор для определения Триглицеридов СИС 1, TRIGLYCERIDES SYS 1 - набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке, плазме, энзиматический колориментрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 14 дней. Диапазон измерения - 0,05–11,3 ммоль/л. Не оказывают влияния: инкретичность до 10 индекса, гемолиз - 500, липимичность - 3000. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества.R1 18x50 мл / 3115 тестов. | 1 | уп. | 40000 | 41200 | 42000 | 41066.6667 | 41066.6667
19 | Контрольный материал Преципат-холестерин | Контрольный материал Преципат холестерин ЛПВП/ЛПНП, 4х3 мл | 1 | уп. | 9000 | 9270 | 9450 | 9240 | 9240
20 | Набор для определения этанола крови | Набор для определения Алкоголя - набор для количественного определения этанола в сыворотке и плазме, энзиматический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 90 дней. Диапазон измерения - 2.17–108.5 ммоль/л . Не оказывают влияния: инкретичность до 60 индекса, гемолиз - 200, липимичность - 600. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. R1 1х19 мл, R2 1х19 мл/125 | 4 | уп. | 6233 | 6419.99 | 6544.65 | 6399.2133 | 25596.8533
21 | Калибратор для этанола | Калибратор аммоний/ этанол - 2х4 мл | 2 | уп. | 8500 | 8755 | 8925 | 8726.6667 | 17453.3333
22 | Контроль для этанола-норма | Контроль аммоний/этанол/СО2 норма - водный раствор. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в диапазоне нормальных значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. 5х4 мл | 2 | уп. | 12300 | 12669 | 12915 | 12628 | 25256
23 | Контроль для этанола-патология | Контроль аммоний/этанол/СО2 патология - водный раствор. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в диапазоне патологических значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. 5х4 мл | 2 | уп. | 12300 | 12669 | 12915 | 12628 | 25256
24 | Пластиковые реакционные кюветы | Пластиковые реакционные кюветы . 18 секторов | 1 | уп. | 50000 | 51500 | 52500 | 51333.3333 | 51333.3333
25 | Раствор для разведения"Дилюент" | Раствор для разведения «Дилюент» 2х2000 мл. | 1 | уп. | 8500 | 8755 | 8925 | 8726.6667 | 8726.6667
26 | Галогеновая лампа для анализатора | Каталожный №10641600001 | 1 | уп. | 13102 | 13495.06 | 13757.1 | 13451.3867 | 13451.3867
Для гематологического анализатора КХ - 21
27 | Целл-пак 20 л/уп | Целл-пак (PK-30L) - реагент для измерения количеств и размеров RBC (эритроцитов) и тромбоцитов посредством метода гидродинамической фокусировки (кондуктометрический метод). При добавлении определенного лизирующего реагента для определения концентрации гемоглобина данный реагент также может применяться для анализа концентрации гемоглобина.Температура хранения от +1 до +30 0С вне действия прямого солнечного света. В случае замерзания после оттаивания тщательно перемешать. 20 л | 50 | уп. | 5744 | 5916.32 | 6031.2 | 5897.1733 | 294858.6667
28 | Строматолайзер WH 3*500 уп | Строматолайзер WH, 3х500 мл . Лизирующий реагент для анализатора КХ-21, Безцианидный ме-тод определения гемо-глобина - специальное связывание гемоглоби-на с лаурилтриметил-сульфатом аммония (нечувствительный к липемии и лейкоцитозу, безопасный для персо-нала и окружающей среды). Обеспечивает возможность диффе-ренцировки лейкоцитов на лимфоциты, нейтро-филы, средние клетки. Не содержит азидов. Соотношение с дилюэн-том 1:500. В состав входят следующие компоненты: - четвертичные аммо-ниевые соли – 8,5 г/л - хлорид натрия – 0,6 г/л Форма выпуска: 1 флакон 500 мл. Транспортная упаковка: 3 флакона в коробке по 500 мл.3х500 мл | 16 | уп. | 14544 | 14980.32 | 15271.2 | 14931.84 | 238909.44
29 | Целл-клин 50 мл/уп | Целл-клин – крепкий щелочной детергент, предназначенный для удаления лизирующих реагентов, клеточных отложений и белков крови, оставшихся в гидравлических линиях автоматических гематологических анализаторов Sysmex. Температура хранения от +1 до +30 0С. 1х50 мл. | 15 | уп. | 6331 | 6520.93 | 6647.55 | 6499.8267 | 97497.4
30 | Термобумага 57мм*30 м/рул. | Термочувствительная лента для медицинского оборудования . Ширина 57 мм, длина 30 м. Диаметр втулки 12 мм. | 110 | рул. | 35 | 36.05 | 36.75 | 35.9333 | 3952.6667
31 | Контрольная кровь ( 3 уровня) Пара-Чек | Контрольный материал для гематологии 3 уровня – N, L, H 3 стеклянных флакона по 2,5 мл. Имеют соответсятвующее цветовое значение: белый, черный, красный. 3 фл. | 2 | уп. | 17000 | 17510 | 17850 | 17453.3333 | 34906.6667
Для прибора для окраски мазков ГЕМАТЕК - 2000
32 | Набор реактивов для окраски мазков | Набор реагентов для прибора ГЕМАТЕК – 2000. (Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, используемым Заказчиком.) Краситель: жидкий, готовый к употреблению. Метод: Модифицированный метод Wright-Giemsa, MDFD 4405. Состав упаковки: краситель, буфер, промывающий р-р в индивидуальных емкостях с размерами, позволяющими их использование с прибором Гема-тек. Не может применяться для ручных методов. Содержание компонентов: Метиленовый синий - не более 1%, это ксилированный Р-тертоксифенол - 1%, Краситель Райта 0,2%. краситель Гимзы 0,01%. Физические параметры: рН: 6.8 +/- 0.05, Давление газообразной фазы: 96 mm Hg, Точка кипения: 64.6 deg С, Точка замерзания:-98 С0. Плотность/удельный вес: 0.791. Все буферы и красители находятся в составе единого модульного контейнера (пака), размеры пака не более: длина – 42,0 cм; ширина – 7,0 cм; высота - 11,2 cм.Набор рассчитан на 1 000 мазков | 27 | уп. | 13797 | 14210.91 | 14486.85 | 14164.92 | 382452.84
33 | Комплект игл Canula Set | Комплект игл Canula Set Для анализатора окраски мазков | 2 | уп. | 5243 | 5400.91 | 5505.15 | 5383.02 | 10766.04
34 | Коплект трубок Pump Tube Set | Комплект трубок Pump Tube Set Для анализатора окраски мазков | 2 | уп. | 2972 | 3061.16 | 3120.6 | 3051.2533 | 6102.5067
35 | Комплект трубок Underplate Tubing | Комплект трубок Underplate Tubing Для анализатора окраски мазков | 2 | уп. | 2500 | 2575 | 2625 | 2566.6667 | 5133.3333
Для диагностики сифилиса
36 | Кардиолипиновый антиген для РМП | Кардиолипиновый антиген для РМП Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП).В состав набора входит Антиген кардиолипиновый (АгКЛ) и Раствор холин-хлорида. Набор рассчитан на исследование 1000 образцов. Объем исследуемого образца 90 мкл. Предполагает качественное либо полуколичественное определение. Срок годности - 24 месяца. Срок хранения реагентов набора после вскрытия: до конца срока годности. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 250С. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 80С. Допускается транспортирование при температуре до 300С в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | 25 | уп. | 3641 | 3750.23 | 3823.05 | 3738.0933 | 93452.3333
37 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | 2 | уп. | 3401 | 3503.03 | 3571.05 | 3491.6933 | 6983.3867
38 | Сыворотка положительная для определения сифилиса | Сыворотка положительная для определения сифилиса. Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR). В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | 2 | уп. | 2452 | 2525.56 | 2574.6 | 2517.3867 | 5034.7733
39 | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса. Сыворотки предназначены для контроля качества лабораторных исследований на сифилис в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции связывания комплемента (РСК), реакции микропреципитации (РМП), реакции быстрых плазменных реагинов (RPR).В состав набора входят в зависимости от комплектации сыворотка контрольная положительная или сыворотка контрольная слабоположительная или сыворотка контрольная отрицательная. Срок годности - 18 месяцев. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Обязательно наличие регистрационного удостоверения РФ. | 2 | уп. | 1594 | 1641.82 | 1673.7 | 1636.5067 | 3273.0133
40 | Пробирки Vakuette 4 мл.-красная пробка 13*75 | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2).- Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения.- Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Serum Clot Activator’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология.- Срок годности - 18 мес. - Температура ранспортировки и хранения пробирок от +4ºС до +25ºС.- Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 1х50 шт. | 15 | уп. | 443 | 456.29 | 465.15 | 454.8133 | 6822.2
41 | Каппиляры Панченкова 100 шт./уп | Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86. Внешний диаметр 4-6 мм, длина 174,5+/- 2,0 мм, цена деления шкалы 1 мм. в упаковке 100 шт. | 100 | шт. | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.2667 | 1026.6667
42 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче 150 пол/уп | Тест-полоски для определения глюкозы в моче Индикаторные полоски БИОСКАН® — ГЛЮКОЗА предназначены для экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,1 — 2,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,1; 0,5; 1,0 и 2,0 %. Время анализа составляет 2 минуты. Полоски специфичны по отношению к глюкозе. Индикаторный элемент содержит ферменты глюкозооксидазу и пероксидазу, а также хромогенную систему, которая в присутствии глюкозы окисляется с образованием продуктов зеленого цвета. При одновременном присутствии в моче менее чем 0,5% глюкозы и высоких концентраций аскорбиновой кислоты (витамина С) возможны ослабления окраски сенсорного элемента, что может вести к заниженным результатам анализа. В таких случаях анализ необходимо повторить с мочой, собранной, по крайней мере, через 10 часов после последнего приема пациентом препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту. При содержании в моче 0,5% и более глюкозы одновременное присутствие в моче высоких концентраций аскорбиновой кислоты (вплоть до 50 мг/100 мл) не искажает результаты анализа. 150 пол./уп. | 10 | уп. | 200 | 206 | 210 | 205.3333 | 2053.3333
43 | Масло иммерсионное для микроскопии 100 мл/фл | Масло иммерсионное. Используется в микроскопии с целью увеличения числовой апертуры объектива за счет уменьшении потерь света при преломлении и отражении. Фасовка не менее 100 мл | 5 | фл. | 600 | 618 | 630 | 616 | 3080
44 | Скарификатор одноразовый в стерильной упаковке-боковое копье 2000 шт/уп | изготовлены из нержавеющей стали. Тип копья: боковое. Газовая стерилизация окисью этилена, срок годности 3 года. Скарификаторы в индивидуальной упаковке стерильны, апирогенны. 2000 шт. / уп. | 1 | уп. | 900 | 927 | 945 | 924 | 924
1875867.2267
Итого: | [8 empty] | 1875867
Начальная (максимальная) цена: 1 875 867 ( Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
По разделам: 0902 бюджет - 1 016 648,00 коп.
0902 ПДД - 859 219,00 коп.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Адрес | Дата, номер коммерческого предложения |  |  |  |  | Телефон
1 | ООО"НПЦ Полимедсервис" | 620109,г.Екатеринбург,ул.Авиационная,57 | Вх№997 от 19.08.2013г. |  |  |  |  | 8(343)263-61-60
2 | ООО"ТанитаВ" | 109193,г.Москва,ул.Сайкина,9/1 | Вх№998 от 19.08.2013г. |  |  |  |  | 8(095)799-37-42
3 | ООО"Престиж-Ек" | 620017,г.Екатеринбург,пр.Космонавтов,52А | Вх№999 от 19.08.2013г. |  |  |  |  | 8(343)262-87-45
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены контракта.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
И.о.главного врача _________________ Ф.С.Медведев
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 09 сентября 2013 года
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru

## Лист2
ИТОГО | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!