## Лист1
Часть IV.Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку оборудования из средств бюджета в рамках программы «Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011-2013 гг.» для МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный 2000-40 PD2 |  |  | Х | Х
Характеристика | Область применения медицина: Количество моторов 2 Тип мотора поршневой. Тип мотора безмасляный. Производительность до 300 л/мин Наличие манометра . Редуктор с изменяемой настройкой от 0-5,5 бар. Автоматическая система охлаждения моторов Наличие. Автоматическое управление работой моторов Наличие .Наличие счетчиков наработки часов . Максимальное давление 6-8 бар. Точка росы - 30 ...- 40°С.Вибропоглощающие подушки. Объем ресивера 150 л. Наличие предохранительного клапана. Уровень шума 65 дБ. Наличие звукоизолирующих кожухов . Наличие системы фильтрации 6 фильтров. Наличие системы охлаждения/осушки Наличие.Автоматическое переключение камер осушителя Наличие. Автоматическая система удаления конденсата Наличие. Емкость для сбора конденсата Наличие. Пропускная способность фильтров 30 Nm3/h. Максимальный размер проникающих частиц 0,015 микрон. Остаточное содержание масел в воздухе 0,015 мг/м3. Индикаторы состояния фильтров . Размеры (Д-Ш-В): 1280-700-820 мм. Вес, кг до 167
Количество,шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 671000 | 665000 | 685000 | 673666.6667 | 673666.6667
Итого | 671000 | 665000 | 685000 | 673666.6667 | 673666.6667
Наименование | Компрессор воздушный объемный возвратно-поступательный стационарный 4000-150PD3 |  |  | Х | Х
Характеристика | Область применения медицина. Количество моторов, шт. 1.Тип мотора поршневой. Тип мотора безмасляный. Производительность 100 л/мин. Манометр Наличие. Редуктор с изменяемой настройкой от 0-5,5 бар. Автоматическая система охлаждения моторов Наличие .Автоматическое управление работой моторов Наличие . Счетчиков наработки часов Наличие. Максимальное давление, , бар 8. Точка росы - 30 … - 40°С. Вибропоглощающие подушки Наличие . Объем ресивера 40 л. Предохранительный клапан Наличие . Уровень шума 65 дБ. Звукоизолирующая оболочка на моторе Наличие . Система фильтрации 4-х фильтров. Система охлаждения/осушки Наличие . Автоматическое переключение камер осушителя Наличие. Автоматическая система удаления конденсата Наличие . Емкость для сбора конденсата Наличие . Пропускная способность фильтров 30 Hм3/ч. Максимальный размер проникающих частиц 0,015 микрон.Остаточное содержание масел в воздухе 0,015 мг/м3. Индикаторы состояния фильтров Наличие
Количество,шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 1255000 | 1235000 | 1255000 | 1248333.3333 | 1248333.3333
Итого | 1255000 | 1235000 | 1255000 | 1248333.3333 | 1248333.3333
Наименование | Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных BABYLOG 8000 PLUS |  |  | Х | Х
Характеристика | Область применения Новорожденные с низкой и экстремально-низкой массой тела от 0,5кг и дети до 20кг (3-х лет). Привод Пневматический (работа от кислородной сети и встроенного компрессора, или от сети медицинского сжатого воздуха). Независимость от источников подачи давления Автоматическое переключение на снабжение 100% О2 или воздухом при падении давления в системе подачи одного из источников.Потребление газа пневмосистемой аппарата около 3л/мин (воздух при работе с компрессором). Тип дисплея ЖК, монохромный, интегрированный .естирование в автоматическом режиме после включения. Режимы и методы ИВЛ (основная конфигурация):Принципы ИВЛ - с ограничением по давлению (pressure limited) - с переключением цикла вдох-выдох по времени (timecycled)с постоянным потоком- с микропроцессорным контролем. Режимы ИВЛ IPPV, IMV, S-IPPV, S-IMV, СРАР VIVE Раздельная регулировка скорости потока на вдохе и выдохе в диапазоне от 1 до 30 л/мин. Увеличение скорости потока в фазе выдоха применяется для снижения работы дыхания пациента при попытках спонатнного дыхания в режимах IMV, SIMV или для продувки "мертвого пространства" (Y-обр. тройник) с целью предотвращения гиперкарбии. Снижение скорости потока в фазе выдоха может способстовать снижению потребления и экономии кислорода.
Характеристика | Дополнительные режимы и методы ИВЛ:PSV Вентиляция с поддержкой давлением попыток спонтанного дыхания с автоматической настройкой времения окончания вспомогательного вдоха в условиях негерметичности дыхательных путей. Поддержка давлением осуществляется с гарантированно минимальной частотой дыхания.Критерий окончания вдоха 15% от пикового потока VG Вентиляция с заданным дыхательным объемом, автоматической регулировкой потока и минимально необходимым давлением на вдохе. Изменения механических свойств легких не влияют на доставляемый объем- давление на вдохе (снижение или повышение) регулируется автоматически в зависимости от состояния компляйнса дыхательной системы больного.Установочные параметры дыхательного объема От 2 до 100 мл. Сочетанные режимы SIPPV+VG, SIMV+VG, PS+VG HFV- высокочастотная вентиляция (Модулирование импульсов с высокой частотой (5-20 Hz) наличие. Регулировка HFV Автоматическая установка высокочастотных импульсов, регулировка по амплитуде от 0 до 100% и частоте.Сочетанные режимы HFV c IMV, HFV c CPAP. Мониторинг при HFV мониторинг дыхательного объема, минутного объема, транспортировки СО2, частота импульсов. Мониторинг при HFV в сочетании с IMV Раздельный мониторинг минутного объема осциляторной вентиляции и минутного объма принудительной вентиляции IMV. Неинвазивная вентиляция Создание положительного давления в дыхательных путях (СРАР) с помощью специальных носовых канюль или масок у пациентов находящихся на самостоятельном дыхании. Дополнительный цветной дисплей размером 12 дюймов с сенсорным управлением и возможностью создания индивидуально конфигурации дисплея (индикация 3 графиков одновременно, петель давление-объем, объем-поток, давление-поток, трендов графических и табличных до 10 суток). наличие
Характеристика | Установочные параметры и регулировки: Наличие рукояток прямого доступа для изменения параметров FiO2, Ti,Te, Insp.Flow, P insp, PEEP. Регулировка давления на вдохе, аксимальное давление на вдохе от 10 до 80 mbar. Поток на вдохе и выдохе от 1 до 30 Л/мин. PEEP/CPAP от 3 до 25 мбар. Время вдоха: Тi от 0.1 до 2 сек. Время выдоха: Те от 0.2 до 30 сек Соотношение времени вдоха и выдоха (Ti:Te) 3:1 - 1:300. Заданная частота дыхания до 200 вдохов/мин. Концентрация О2 об.% от 21 до 100 об.%. Время апноэ от 5 до 20сек.
Характеристика | Системы обеспечения вентиляции: Измерение О2 об.% Датчик кислорода, установленный на линии вдоха. Автоматически подаваемая тревога при отклонениях концентрации О2 от заданной ± 4%. Калибровка датчика кислорода автоматически каждые 24 часа без прерывания вентиляции. Погрешность измерения концентрации кислорода +/-3%. Отображение измеренной концентрации кислорода с разрешением 1%. Измерение потока и объема Встроенный в тройник датчик потока, мертвое пространство 1,7мл.Метод измерения Термочувствительный анемометр. Условия измерение Приведение к BTPS (при работе с активным увлажнителем) или NTPD (при работе с фильтром-тепловлагообменником).Погрешность измерения 0,5мл.Настройка чувствительности триггера по объему от 0,03 до 3 мл. Время триггерной задержки от 40 до 60 мсек.Адаптация чувствительности триггера к утечкам автоматическая. Определение утечки Вычисление разницы между объемом вдоха и выдоха, вывод информации на дисплей. Мониторируемые показатели P aw, Flow, Vt, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, % самостоятельных вдохов, % утечки вдыхаемого объема. Отображаемые графики Давления, потока. Функция "заморозки" графика наличие.
Характеристика | Функция оценки самостоятельного дыхания Функция оценки самостоятельного дыхания:пропорция самостоятельного дыхания (учет объема), учет утечек, отношение дыхательной частоты к дыхательному объему - RVR (индекс "быстрое/поверхностное дыхание". Показатель RVR (RSB) Отношение частоты дыхания к дыхательному объему.Метод измерения механической функции легких линейный регрессионный анализ. DCO2- коэффициент транспортировки CO2 из легких наличие.Коэффициент корреляции R Индикатор достоверности измерения параметров легочной механики (комплайнса и сопротивления). Постоянная времени ТС Физиологический параметр, описывающий время, необходимое для полного выдоха (зависит от C и R). Используется для настройки физиологичсеки обснованного показателя Ti (время вдоха) и Те (время выдоха).Коэффициент перерастяжения С20/С Показатель превышения физиологической нормы дыхательного объема и перерастяжения легочной ткани. Тренды FiO2, минутная вентиляция, среднее давление, C, R, RVR. Объем памяти 24 часа. Дневник записей Последних 100 тревог
Характеристика | Регулируемые тревоги. Градация тревог по значимости тревога, предупреждение, рекомендации. Неисправность вентилятора наличие. Неприемлемые настройки Предупреждающее сообщение при установке РЕЕР выше 8 мбар или при установке Ppeak выше 40 мбар. Высокое давление 0-99 Paw, CPAP. Пережат шланг контура наличие Заблокирована трубка наличие. Низкое давление Paw, CPAP. АПНОЭ пациента наличие Высокий/низкий МО от 0 до 15 л наличие. Высокая ЧДД наличие. Низкая ЧДД, апноэ наличие Высокий %О2 автоматическая настройка по результатам измерения FiO2. Низкий %О2 автоматическая настройка по результатам измерения FiO2. Возможность раздельной настройки уровня громкости сигнала тревоги, предупреждения или сообщения наличие Возможность отмены звукового сигнала тревоги наличие Возможность отмены сообщения о тревоге наличие
Характеристика | Комплектация аппарата: Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы 1 шт. Дисплей 12 дюймов для расширенного мониторинга с креплением на верхнюю панель аппарата наличие. Порт RS-232 для коммутации с дисплемм дополнительного мониторинга наличие. Увлажнитель с сервоконтролем температуры и влажности 1 шт. .Камера для увлажнителя, стерилизуемая при 134°С 1 шт.Датчик потока 5 шт. Тройник для датчика потока 1 шт.Набор шлангов пациента многоразовый, стерилизуемый при 134°С 1 шт.Набор шлангов пациента с низким комплайнсом для ВЧ ИВЛ многоразовый, стерилизуемый при 134°С 1 шт.Пневматический распылитель лекарственных препаратов 1 шт.Держатель шарнирный для шлангов 1 шт.Комплект для неинвазивной вентиляции новорожденных BabyFlow* - одноразовый адаптор для подключения масок или канюль к дыхательным шлангам аппарата ИВЛ (5 ед.), 1 упаковка канюль размера Medium ( 10 шт.), 1упаковка канюль размера Medium plus ( 10 шт.) 1, 1 упаковка масок для BabyFlow* (M) (10 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (L) (5 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (XL) (5 шт.)Компрессор с функцией ожидания, питанием от сети 220 V 50 Hz, шлангом для сжатого воздуха и влагоуловителем наличие
Количество,шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 3320000 | 3300000 | 3364000 | 3328000 | 3328000
Итого | 3320000 | 3300000 | 3364000 | 3328000 | 3328000
ИТОГО | 5246000 | 5200000 | 5304000 | 5250000 | 5250000
Начальная (максимальная) цена: 5 250 000 ( Пять миллионов двести пятьдесят тысяч ) рублей 00 коп.
По разделам: 0901 б-т - 5 250 000,00 коп.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО"ДелМед" | Вх.№920 от 03.06.2013г. | 121537,г.Москва,ул.Артамонова,16,корп.3 |  | 8(499)653-62-95
2 | ООО"Гелиус" | Вх.№921 от 04.06.2013г. | 121433,г.Москва,ул.Малая Филевская,28/1,стр.1 |  | 8(499)142-09-74
3 | ООО"Выбор-Экспо-Финанс" | Вх.№922 от 06.06.2013г. | 121096,г.Москва,ул.Кастанаевская,13/1 |  | 8(499)142-09-73
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
Главный врач ________________ В.В.Быков
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 06 мая 2013 года.
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru