Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«26» ноября 2013г.                                                                                             № 0187300005813000579-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

4. Первушина Т.А. - заместитель директора департамента финансов, начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета.

5. Михайлова Л.А. - начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, главный бухгалтер.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Шакирова Гузель Альфировна, исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000579 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку аппарата электрохирургического.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000579, дата публикации 13.11.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, д.11, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 ноября 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «25» ноября 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 6018127).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 6018127, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 6018127 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 6018127 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "ПартМедикал". ИНН; 6678016552. КПП; 667801001. Юридический адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. Почтовый адрес; 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46. Контактный телефон; 8 343 330-77-10. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.А. Первушина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Л.А. Михайлова |

Председатель комиссии:                                                                                         	Н.А. Морозова

Члены  комиссии

_________________Г.А. Ярков

__________________Н.А. Тельнова

___________________Т.А. Первушина

________________Л.А. Михайлова

Представитель заказчика:                                                                  __________________Г.А. Шакирова

Секретарь О.С.Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «26» ноября 2013 года № 0187300005813000579-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  аппарата электрохирургического.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Показатель |  | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью «ПартМедикал» г. Екатеринбург |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки |  |  | 6018127 |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 739 113,00 |  |
| Аппарат электрохирургический в комплекте с принадлежностями – 1 шт. |  |  |  |
| № п\п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра | FORCEFX8CAS Аппарат электрохирургический Force FX (коагулятор моно- и биполярный, с функцией аутобиполяра, мощность 300 Вт) в комплекте с принадлежностями – 1 шт. Производитель: Covidien, страна США Характеристика соответствует требуемой |
| 1. | Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Назначение: выполнение большинства монополярных и биполярных воздействий на все виды тканей | Наличие |  |
| 1.2 | Соответствие новым Европейским требованиям по электромагнитной совместимости EN 60601-1-2:2001 | Наличие |  |
| 2. | Технологические возможности: |  |  |
| 2.1 | Обозначения режимов понятными рисунками (пиктограммами), дублирующими названия | Наличие |  |
| 2.2 | Подбор мощности сенсорными кнопками, обозначенными стрелками подъема и уменьшения мощности | Наличие |  |
| 2.3 | Серийный компьютерный порт RS-232 для обмена данными памяти коагулятора с внешним компьютером | Наличие |  |
| 2.4 | Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ | Наличие |  |
| 2.5 | Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами | Наличие |  |
| 2.6 | Наличие двух монополярных розеток, имеющих одно- и трехштырьковый разъемы | Наличие |  |
| 2.7 | Одноштырьковые монополярные разъемы розеток, диаметр | 8 мм |  |
| 2.8 | Наличие двух разьемов для монополярных педалей и разъема для биполярной педали | Наличие |  |
| 2.9 | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, в диапазоне | 170-264 В |  |
| 2.10 | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции | Не менее 3 вариантов |  |
| 2.11 | Возможность перепрограммировать режим безконтактной средневольтной монополярной коагуляции | Не менее 2 вариантов |  |
| 2.12 | Возможность работать биполярными инструментами без педали (аутобиполярная коагуляция) | Наличие |  |
| 3. | Технические характеристики генератора: |  |  |
| 3.1 | Номинальная частота в режиме резания | 390 +/- 5 кГц |  |
| 3.2 | Номинальная частота в режиме контактной коагуляции | 393 +/- 5 кГц |  |
| 3.3 | Номинальная частота в режиме биполярной коагуляции | 470 +/- 5 кГц |  |
| 3.4 | Прибор соответствует нормам: класс 1 (IEC 601-1) | Наличие |  |
| 3.5 | Защита компонентов прибора от воздействия влаги | Наличие |  |
| 3.6 | Неподверженность влияниям электромагнитной интерференции | Наличие |  |
| 3.7 | Активное подавление токов утечки | Наличие |  |
| 3.8 | Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду | Наличие |  |
| 3.9 | Регулировка мощности, Вт | Наличие |  |
| 3.10 | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленным пользователем, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие |  |
| 3.11 | Оценка эффективной мощности (ОЭМ или PER) | Не менее 98% |  |
| 3.12 | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного нейтрального электрода | Наличие |  |
| 3.13 | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей больного | Наличие |  |
| 3.14 | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие показаний кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие |  |
| 3.15 | Сохранение в памяти коагулятора: |  |  |
| 3.15.1 | 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие |  |
| 3.15.2 | Количество и сроки активаций каждого режима | Наличие |  |
| 3.15.3 | Мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие |  |
| 3.15.4 | Общее время активации генератора | Наличие |  |
| 3.15.5 | Последние настройки генератора (три режима и их мощности) | Наличие |  |
| 3.15.6 | Другая сервисная информация | Наличие |  |
| 3.16 | Сигналы тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора): |  |  |
| 3.16.1 | При появлении кодов ошибок | Наличие |  |
| 3.16.2 | При нарушении контакта с пластиной пациента | Наличие |  |
| 3.16.3 | При импедансе тканей под односекционным нейтральным электродом | Более 20 Ом |  |
| 3.16.4 | При импедансе тканей под двухсекционным нейтральным электродом | Менее 5Ом или более 135Ом |  |
| 3.16.5 | При изменении первично измеренного импеданса тканей под двухсекционным нейтральным электродом | Более чем на 40% |  |
| 3.17 | Габаритные размеры ШхДхВ | Не более 356х457х111мм |  |
| 3.18 | Вес | Не более 8,2 кг |  |
| 4 | Характеристики эффективности работы при монополярном разрезе |  |  |
| 4.1 | Разрез с гладкими краями без струпа и пониженным электрическим напряжением. | Мощность не менее 300Вт. Крест-фактор 1,5 |  |
| 4.2 | Разрез с гладкими краями без струпа. | Мощность не менее 300Вт, с плато в диапазоне 0-1000Ом (плато до 2000 Ом при мощности 150Вт). Крест-фактор 1,5 |  |
| 4.3 | Разрез с коагуляцией краев. | Мощность не менее 200Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 2,5 |  |
| 5 | Характеристики эффективности работы при монополярной коагуляция |  |  |
| 5.1 | Коагуляция контактная. | Мощность не менее 120 Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 |  |
| 5.2 | Бесконтактная средневольтная коагуляция. | Мощность не менее 120 Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,5 |  |
| 5.3 | Возможность выбрать любой из вариантов режима бесконтактной коагуляции. | Мощность не менее 120Вт, изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. |  |
| 5.4 | Бесконтактная высоковольтная коагуляция. | Мощность не менее 120Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 8,0 |  |
| 6 | Характеристики эффективности работы при биполярной коагуляции |  |  |
| 6.1 | Стандартный биполярный режим | Мощность не более 70Вт. Крест-фактор 1,5 |  |
| 6.2 | Прецизионный биполярный режим | Мощность не более 70Вт. Крест-фактор 1,5 |  |
| 6.3 | Макробиполярный режим (режим биполярного резания) | Мощность не более 70Вт с плато мощности до 1000Ом. Крест-фактор 1,5 |  |
| 7 | Конструктивные особенности |  |  |
| 7.1 | Возможность работы одновременно двумя монополярными инструментами | Наличие |  |
| 7.2 | Точный подбор мощности пользователем с шагом 1Вт на низких мощностях, с шагом 5 Вт на средних, и с шагом 10 Вт при мощностях выше 100 Вт. | Наличие |  |
| 7.3 | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие |  |
| 7.4 | Управление генератором от педали и от электрохирургической ручки | Наличие |  |
| 7.5 | Возможность синхронной работы с аргонплазменной приставкой в традиционной хирургии, эндохирургии, эндоскопии | Наличие |  |
| 7.6 | Возможность синхронной работы с дымоотсосом | Наличие |  |
| 7.7 | Возможность коагуляции инструментом ультразвукового деструктора при резекции паренхиматозных органов и удаления опухолей | Наличие |  |
| 8 | Комплектация: |  |  |
| 8.1 | Аппарат электрохирургический | Коагулятор моно- и биполярный, с функцией аутобиполяра, мощность не менее 300 Вт, 1 шт. |  |
| 8.2 | Педаль монополярная двухклавишная к генератору | 1 шт. |  |
|  | Многоразовая | Наличие |  |
|  | Литая вилка для подсоединения к генератору | Наличие |  |
|  | Длина кабеля, м | Не менее 4,6 м |  |
| 8.3 | Педаль стандартная биполярная к генератору | 1 шт. |  |
|  | Многоразовая | Наличие |  |
|  | Литая вилка для подсоединения к генератору | Наличие |  |
|  | Длина кабеля | Не менее 4,6 м |  |
| 8.4 | Тележка-подставка универсальная | 1 шт. |  |
|  | Защита от коррозии | Наличие |  |
|  | Поворотные колеса 4 шт. | Наличие |  |
|  | 2 блокируемых колеса | Наличие |  |
|  | Комплект крепления кабелей | Наличие |  |
| 8.5 | Кабель соединительный монополярный | 1 шт. |  |
|  | Многоразовый, нестерильный | Соответствие |  |
|  | Общая длина | Не менее 4,5 |  |
|  | Разъем для подключения лапароскопических монополярных инструментов | Наличие |  |
| 8.6 | Кабель соединительный для подсоединения биполярных пинцетов | 2 шт. |  |
|  | Многоразовый, нестерильный | Соответствие |  |
|  | Общая длина | Не менее 3,5 |  |
|  | Литая вилка для подсоединения к генератору | Наличие |  |
|  | Возможность стерилизации автоклавированием (20 минут при не менее 134 °C) | Соответствие |  |