## Лист1
Часть IV.Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку аппарата электрохирургического за счет средств приносящий доход деятельности (прибыль) на 2013 год для МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Аппарат электрохирургический Force FX (коагулятор моно- и биполярный, с функцией аутобиполяра, мощность 300 Вт) в комплекте с принадлежностями (1 шт. в уп.) |  |  | Х | Х
Характеристика | Общие требования: Назначение: выполнение большинства монополярных и биполярных воздействий на все виды тканей Наличие; Соответствие новым Европейским требованиям по электромагнитной совместимости EN 60601-1-2:2001 Наличие; Технологические возможности: Обозначения режимов понятными рисунками (пиктограммами), дублирующими названия Наличие; Подбор мощности сенсорными кнопками, обозначенными стрелками подъема и уменьшения мощности Наличие; Серийный компьютерный порт RS-232 для обмена данными памяти коагулятора с внешним компьютером Наличие; Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ Наличие; Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами Наличие; Наличие двух монополярных розеток, имеющих одно- и трехштырьковый разъемы Наличие; Одноштырьковые монополярные разъемы розеток, диаметр 8 мм; Наличие двух разьемов для монополярных педалей и разъема для биполярной педали Наличие ; Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, в диапазоне 170-264 В; Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции Не менее 3 вариантов ; Возможность перепрограммировать режим безконтактной средневольтной монополярной коагуляции Не менее 2 вариантов; Возможность работать биполярными инструментами без педали (аутобиполярная коагуляция) Наличие; Технические характеристики генератора: Номинальная частота в режиме резания 390 +/- 5 кГц; Номинальная частота в режиме контактной коагуляции 393 +/- 5 кГц; Номинальная частота в режиме биполярной коагуляции 470 +/- 5 кГц; Прибор соответствует нормам: класс 1 (IEC 601-1) Наличие; Защита компонентов прибора от воздействия влаги Наличие; Неподверженность влияниям электромагнитной интерференции Наличие; Активное подавление токов утечки Наличие; Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду Наличие; Регулировка мощности, Вт Наличие; Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленным пользователем, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного Наличие; Оценка эффективной мощности (ОЭМ или PER) Не менее 98%; Мониторинг эффективности контакта двухсекционного нейтрального электрода Наличие; Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей больного Наличие; Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие показаний кодов ошибки для сервисного обслуживания. Наличие; Сохранение в памяти коагулятора: 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором Наличие; Количество и сроки активаций каждого режима Наличие;
Характеристика | Мощность, использованная на каждом из режимов Наличие; Общее время активации генератора Наличие; Последние настройки генератора (три режима и их мощности) Наличие; Другая сервисная информация Наличие; Сигналы тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора): При появлении кодов ошибок Наличие; При нарушении контакта с пластиной пациента Наличие; При импедансе тканей под односекционным нейтральным электродом Более 20 Ом; При импедансе тканей под двухсекционным нейтральным электродом Менее 5Ом или более 135Ом; При изменении первично измеренного импеданса тканей под двухсекционным нейтральным электродом Более чем на 40%; Габаритные размеры ШхДхВ Не более 356х457х111мм; Вес Не более 8,2 кг; Характеристики эффективности работы при монополярном разрезе; Разрез с гладкими краями без струпа и пониженным электрическим напряжением. Режим "Low cut". Мощность не менее 300Вт. Крест-фактор 1,5; Разрез с гладкими краями без струпа. Режим "Pure cut". Мощность не менее 300Вт, с плато в диапазоне 0-1000Ом (плато до 2000 Ом при мощности 150Вт). Крест-фактор 1,5; Разрез с коагуляцией краев. Режим "Blend cut". Мощность не менее 200Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 2,5 Характеристики эффективности работы при монополярной коагуляция Коагуляция контактная. Режим "Desiccate" (высушивание). Мощность не менее 120 Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 Бесконтактная средневольтная коагуляция. Режим "Fulgurate". Мощность не менее 120 Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,5 Возможность выбрать любой из вариантов режима бесконтактной коагуляции. Мощность не менее 120Вт, изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Бесконтактная высоковольтная коагуляция. Режим "Spray". Мощность не менее 120Вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 8,0 Характеристики эффективности работы при биполярной коагуляции Стандартный биполярный режим Мощность не более 70Вт. Крест-фактор 1,5 Прецизионный биполярный режим Мощность не более 70Вт. Крест-фактор 1,5 Макробиполярный режим (режим биполярного резания) Мощность не более 70Вт с плато мощности до 1000Ом. Крест-фактор 1,5 Конструктивные особенности Возможность работы одновременно двумя монополярными инструментами Наличие Точный подбор мощности пользователем с шагом 1Вт на низких мощностях, с шагом 5 Вт на средних, и с шагом 10 Вт при мощностях выше 100 Вт. Н
Характеристика | аличие Запоминание последних перед выключением настроек мощности Наличие Управление генератором от педали и от электрохирургической ручки Наличие Возможность синхронной работы с аргонплазменной приставкой в традиционной хирургии, эндохирургии, эндоскопии Наличие Возможность синхронной работы с дымоотсосом Наличие Возможность коагуляции инструментом ультразвукового деструктора при резекции паренхиматозных органов и удаления опухолей Наличие Комплектация: Аппарат электрохирургический Коагулятор моно- и биполярный, с функцией аутобиполяра, мощность не менее 300 Вт, 1 шт. Педаль монополярная двухклавишная к генератору 1 шт. Многоразовая Наличие Литая вилка для подсоединения к генератору Наличие Длина кабеля, м Не менее 4,6 м Педаль стандартная биполярная к генератору 1 шт. Многоразовая Наличие Литая вилка для подсоединения к генератору Наличие;Длина кабеля Не менее 4,6 м;Тележка-подставка универсальная 1 шт. Защита от коррозии Наличие Поворотные колеса 4 шт. Наличие; 2 блокируемых колеса Наличие; Комплект крепления кабелей Наличие; Кабель соединительный монополярный 1 шт. Многоразовый, нестерильный Соответствие; Общая длина Не менее 4,5 ; Разъем для подключения лапароскопических монополярных инструментов Наличие; Кабель соединительный для подсоединения биполярных пинцетов 2 шт. Многоразовый, нестерильный Соответствие; Общая длина Не менее 3,5; Литая вилка для подсоединения к генератору Наличие; Возможность стерилизации автоклавированием (20 минут при не менее 134 °C) Соответствие;
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 732339.56 | 745000 | 740000 | 739113.1867 | 739113.1867
Итого | 732339.56 | 745000 | 740000 | 739113.1867 | 739113.1867
ИТОГО | 732339.56 | 745000 | 740000 | 739113.1867 | 739113.1867
Начальная (максимальная) цена: 739 113 (Семьсот тридцать девять тысяч сто тринадцать) рублей 00 коп.
По разделам: 0902 ПДД - 739 113,00 коп.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика , страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО"Медирон" | Вх.№1108 от 06.11.2013г. | 620039,г.Екатеринбург,ул.XXII Партсъезда,15 |  | 8(343)350-03-06
2 | ООО"Квазар" | Вх.№1109 от 06.11.2013г. | 620086,г.Екатеринбург,ул.Радищева,60А,офис №204 |  | 8(343)23-57-999
3 | ООО"Партмедикал" | Вх.№1110 от 06.11.2013г. | 620039,г.Екатеринбург,ул.XXII Партсъезда,15 |  | 8(343)330-77-10
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
Главный врач ________________ В.В.Быков
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 6 ноября 2013 года.
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru